十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 胎儿监护仪3台 | R国产；£进口；£不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 更好的为孕妇提供服务及扩大医院在社会上的影响力，特别是在孕产妇中的影响力。在孕妇怀孕早期便开始对其进行监护及保健培训工作，建立完整的孕妇档案系统，吸引更多的孕产妇到医院生产,监测胎儿胎心，胎动，及宫缩压相关孕产妇重要数据指标。 |  |
| 具体技术参数 | - 1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）； - 2.高清晰屏， 多角度翻转； - 3.良好的人机对话界面，多种界面可选； - 4.胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调） - 5.★一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头； - 6.内置式宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；易装纸打印结构设计，不用喂纸； - 7.打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度25mm/s高速回放打印； - 8.支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min； - 9.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调； - 10.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线； - 11★内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式； - 12.回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息； - 13.60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储； - 14.具有查找监护记录功能； - 15.中英文操作界面； - 16.可选配大容量锂电池供电； - 17.可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印； - 18.内置通讯接口，可与中央站组成网络系统； 19.胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定 超声工作频率：1MHz 超声波束声强：Iob<3mW/cm2 胎心率范围：30~240bpm 分辨率: 1bpm 20.宫缩压力：★ 无凸点探头设计， 0-100相对单位，分辨率：1% 21.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； - AFM 范围： 0% ~100 % |  |