十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 视力筛查仪 | □国产；□进口；不限 |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 检测近视、远视、散光及轴位。便携式，适合门诊及外带进行体检。 |  |
| 具体技术参数 | - （参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） - 主要技术参数： *1.适用于任何瞳孔直径大小的眼睛检查 2.屏幕显示数据：球径、柱径、两眼屈光差值、轴径。 3.测量范围 a)球径度的测量范围为-10.00D～+5.00D，格值：0.12D、0.25D b)柱径度的测量范围为-3.00D～+3.00D，格值：0.12D、0.25D c)柱径轴的测量范围为1°～180°，格值1° 4.资料读取量：测试每只眼睛平均5-8个读数。 5.数据读取时间：不大于2.4秒/每只眼睛 *6.检测距离：与被测者距离≤14英寸（35厘米） 7.检测距离检控：通过光标目镜瞄准，自动检控、不与被测者身体接触。 8.具有通过声音、灯光闪烁吸引婴幼儿、儿童配合检测功能。 9.屏幕界面：使用英文及数字显示检测结果。 10.有特定的婴幼儿、儿童及成年人检测模式，可互相转换 *11.具有三个按键手动启动功能 12.电池电压：正常7.4V（锂离子电池） *13.端口：能通过蓝牙连接便携式打印机；备有RJ45端口，能与BEIKO系统连接用于软件升级。 |  |