十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 电子阴道镜 | □国产；£进口；£不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 设备功能用途描述： 1、真彩色动态图像显示和中文报告打印功能，图像动态放大，缩小、冻结、绿色滤光、自动聚焦、光强度可调。 2、动态采集图像，可对图像进行测量、标注，时间计时显示，同时存储病员资料和图像信息，建立相应的病例库，并有多种病例查询功能。 3、具有强大的动静态图像处理功能：可实时观察、冻结、采集、保存图像，适于阴道的检测和手术中的动态观察。 4、可对采集的图像进行各种诊断所需的处理：可对病灶进行长度、周长、面积的测量，提高诊断的准确率。 |  |
| 具体技术参数 | (一)、电子镜头主体主要技术参数: *1、图像采集:SONY1/4’SuperHAD彩色数码CCD; *2、像素:≥800,000Pixels;分辨率:≥480TVL; *3、光源:采用超亮度36点双层环型LED 冷光源技术,照度均匀、无阴影、反光点少; 4、聚焦距离:自动:200~300mm，手动:150~350mm; 5、聚焦方式:快速自动或手动聚焦; 6、景深:5~120mm; *7、放大倍数:光学1-25倍放大,数字1-32 倍图像放大; *8、采用硬件调节控制观察图像的放大、缩小和电子绿色滤镜: 9、硬件、软件都具有冻结和计算机采图功能: 10、能用绿色滤镜观察宫颈毛细血管的形态和收缩情况，并且能保持原图像的清晰度,有层次,不失真,图像放大后能观察到细小点状血管及形态分布; 11、可选配:图像光斑动态减影设计,可在观察检查过程中动态减少光斑反射; (二)、软件功能 1、对检查全过程的图像进行采集、显示、冻结、储存、删除等操作,可以多种方式对病案查找、分析、编辑、修改、删除和打印操作; 2、提供对比分析、加注标识(如活检位置)和RCI评估功能: 3、可单幅或双幅彩色图像的中文病历报告打印; 4、临床表现、临床处理、诊断意见等术语系统提供标准术语库，用户可进行添加、修改、删除等维护操作; 5、具有动态采集和电影回放功能,可进行手术全过程的实时记录; 6、具有醋酸反应和碘染色动态计时,并可记录在图像中。 |  |