十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 物理整复综合治疗系统 | ☑国产；□进口；□不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | - 设备功能： - 物理整复综合治疗系统拥有独特的脉管平滑肌电刺激技术，平滑肌模式下的特殊电流波形，主要刺激脉管平滑肌。脉管静脉瓣极少，容易产生淤血积液，且脉管分布的横纹肌也相对较少，在脉管平滑肌电刺激作用下，可以直接刺激脉管蠕动，有效改善循环。 - 适应症： - 1、产后修复：乳胀、缺乳或乳腺不畅、乳房下垂、排尿、排便功能障碍等； - 2、生殖功能改善：子宫内膜薄造成的不孕、月经量小、卵巢功能障得、外阴闭合不良、阴道干涩、性交疼痛、阴道痉挛、阴道感觉不良、外阴局部营养改善等； - 3形体改善：腹直肌分离、腹部松弛、腹部肌肉无力、肥胖、产后腹壁松弛所导致的盆腹动力异常等； - 4、循环改善：外阴白斑、慢性水肿、静脉回流不畅、盆腔静脉淤血症、静脉功能不全、淋巴水肿、便秘、局部微循环改善、体内环境紊乱引起的各种疾病等； - 5、缓解疼痛：慢性盆腔疼痛、分娩及子宫复旧疼痛、产后腰背痛、生殖道瘢痕引起的疼痛、术后疼痛、腹痛、疲劳、长期肌肉劳损导致肌张力过强的肌肉疼痛、各类急性、慢性疼痛等。 |  |
| 具体技术参数 | - 设备参数： - 电刺激通道数≥4个，多功能通道数≥4个，外部数字通道≥1个。 - *刺激电流强度应在：0-50mA任意调整，调节精度0.5mA。刺激电流脉宽应在：100-1000μS任意调整，调节精度50μS。刺激电流频率应在：1-400Hz任意调整，调节精度1Hz。 - *电流输出应具备≥14项可编程参数：电刺激脉宽、频率、电流波形、电刺激阶段、阶段循环次数、电刺激序列、序列循环次数、阶段持续时间、治疗时长、上升时间、平台时间、下降时间、延迟时间、休息时间。 - 评估系统参数： - 具备多种评估模式，包括：盆底检查、产后检查、盆底肌肉评估等，并可利用编程功能，兼容多种评估模式、加入自主训练等。 - 具备专业的电生理反射采集模式，将肌纤维类型分为I类肌纤维和II类肌纤维，II类肌纤维分为IIA和IIB，可分别对I类或II类肌纤维反射进行肌电采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌纤维肌力、疲劳度；肌电位的最大值、最小值及瞬间值，并分别对I类或II类肌纤维受损情况进行针对性治疗。 - 具有反馈全过程的记录与浏览，可以浏览所记录的治疗全过程、反射曲线、反射的平均值及肌力的测量。 - 治疗系统参数： - 具有≥9种以上治疗模式，包括：脉管刺激（Venous）、横纹肌电刺激、条件性电刺激、反馈采集、负反馈采集、场景反馈、反馈采集-电刺激、排尿记录表、TENS镇痛。 - 预置治疗方案数达≥200个以上，用于促进局部血液循环、缓解疼痛、兴奋神经肌肉及盆底肌训练。 - 设备软件应预置≥12种整体康复治疗方案。 - *具有脉管刺激（Venous）模式，可编制基于脉管刺激（Venous）的治疗方案，预置改善子宫内膜营养、阴道紧缩、血液循环改善、组织营养改善等平滑肌电刺激治疗。 - 混合模式（反馈采集-电刺激）具有：可对每个通道和每个阶段进行设置、调整（电刺激或生物反馈），各通道功能布局可调。 - 具有解剖学图片和电极位置图≥200张，方便治疗室链接点击，提高病人的依从性并可以上传新图片。 - *具备双刺激方案组合功能，可自由组合两个不同适应症的治疗方案进行治疗。 - 具有治疗方案辅助决策功能，其通过结合泌尿妇科及物理康复评估问卷，自动推荐治疗方案。 - 信息系统参数： - 配备微信盆底康复随访平台，可满足盆底中心预约管理需求：支持患者微信扫码预约治疗、公众号和短信自动推送通知、灵活预约排班设置、自动生成预约统计报表。 - 报告应集成盆底压力、肌电检查报告模板，包含≥10个模块，可个性化配置报告内容。 - 配备盆底电子病历，包含基本信息、产科史、现病史、手术史等20个模块，支持病例标签、病种分类、病人快速搜索。 - *具有可视化POP-Q模块，显示POP-Q分度坐标，显示各个分度区间，直观观察分度等级，自动计算分度结果，动态展示脏器脱垂解剖图。 - 具有疗效指标对比分析，将多次盆底检查指标绘制成曲线图，直观反映疗效情况。 - 具有多维度数据统计，包括筛查、治疗统计、病历统计、月度统计，并支持数据导出excel功能。 |  |