| 手持声阻抗仪要求及技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 主要要求及技术参数 | 单位 | 数量 |
| 手持声阻抗仪 | 一、系统基本参数 | 台 | 2 |
|  | 1、类型：手持式，可加底座成台式，用于筛查和诊断。 |  |  |
|  | 2、功能：股室、声反射、声衰减、功能。 |  |  |
|  | 3、操作：多种测试协议可选，如进口产品需全中文操作界面。 |  |  |
|  | 4、特点：可快速打印，可单手操作主机进行测试，携带方便。可以自动判断测试结果。 |  |  |
|  | 5、显示屏：全彩高分辨率显示屏，图形及数据显示清楚。 |  |  |
|  | 6、存储：内存2GB SD卡，一体化数据库，主机可存500名患者的测试结果，可在主机编辑姓名，出生年月，ID号，医院名称等信息，也可以连接电脑存储数据。 |  |  |
|  | 7、台座：方便主机放置，可以作为数据传输台及充电器，也可以作工具盒或打印机使用，也能连接键盘和鼠标。 |  |  |
|  | 8、电源：充电锂电池供电，方便携带。 |  |  |
|  | 二、鼓室参数 |  |  |
|  | 探测音频率：226Hz，1000Hz |  |  |
|  | 探测音强度：85dB SPL带AGC（自动增溢控制）。 |  |  |
|  | 压力范围：+200～400dapa，带压力安全控制。 |  |  |
|  | 声顺值范围：0.1～8.0ml |  |  |
|  | 测试类型：自动测试 |  |  |
|  | 测试时间：≤3秒 |  |  |
|  | 三、声反射参数 |  |  |
|  | 测试频率：500,1000,2000,4000Hz |  |  |
|  | 测试方式：同侧 |  |  |
|  | 声反射测试强度：80～100dB HL |  |  |
|  | 四、声反射衰减测试 |  |  |
|  | 测试内容：同侧 |  |  |
|  | 频率、强度：同侧纯音500,1000,2000,4000Hz； |  |  |
|  | 测试时间：0—12s |  |  |
|  | 结果显示：图表或者其它方式显示具体测试结果 |  |  |
|  | 五、配置：能完成筛查、诊断、并能存储500人份数据等系列功能，即产品购买后临床能正常使用，无需添加任何配件。 |  |  |