十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 高频电切电凝仪 □国产；□进口；☑不限； |
| --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 内镜下病检，息肉治疗 |
| 具体技术参数 | “*”为核心参数 1、工作频率：电切: 430KHz±50KHz，电凝：600KHz±50KHz 2、电切额定输出功率：300W（1W步进） 电切1：纯切1， 功率0-300W（负载200Ω） 电切2：纯切2， 功率0-300W (负载300Ω) 电切3：混切， 功率0-300W (负载400Ω) 电切4：凝切， 功率0-300W （负载500Ω) 联动功能：功率0-300W （负载500Ω) 3、电凝额定输出功率： 柔和凝功率：0-120 W（负载125Ω） 强力凝功率：0-120 W（负载500Ω） 喷射凝功率：0-120 W（负载500Ω） 氩束凝功率：0-120 W（负载500Ω） 4、双凝功率：0-100 W（125Ω负载） 5、低频漏电流(正常状态)： 对地漏电流： ≤0.5mA 外壳漏电流： ≤0.1mA 患者漏电流： ≤0.01mA 6、高频漏电流： ≤150mA 7、电切调节模式5W至50W，以1步进；50W至300W，以5步进。 8、电凝调节模式5W至50W，以1步进；50W至120W，以5步进。 9、供电电源：220±10%,50Hz±1Hz ，整机输入功率：800VA，最大输出功率300W。 10、氩气高频电刀国药监械（准）字。 氩气高频电刀一体机，CF型设备，全浮地形式输出，由标志表示。 11、具有四种电切、五种电凝输出模式，可满足内镜下各种需高频治疗的手术。 12、具有联动功能，可开展内镜ESD等镜下治疗手术。 *13、联动功能具有时间调节功能，可根据实际需求调整电切、电凝的输出时间。 14、单、双中性极板检测功能，极板故障时，发出声光报警，并停止输出。 *15、氩气高频电刀采用三联脚踏或按键控制，可以自动转换，方便操作者的使用。 16、具有专用的内镜电切模式，（ENDO CUT内镜下自动凝切技术）。 17、凝切功能为先凝后切，使切割边缘无渗血、出血情况。 *18、具有微电脑处理系统对切割过程进行全程监控，在出血情况下可自动调整电凝输出时间在最短时间内将血止住。 19、电凝功率的自动区分，通过脚踏就可实现功能和功率的转换。 *20、氩束激发距离在7-10mm以上，保证内镜下的视野清晰。 21、氩气流量控制为全数字化自动控制保证气流的精确稳定。 22、氩气压力不足时，将发出声光报警，并停止输出。 |
| 使用科室 科委会 意见 | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）： 日期： |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.