十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 幽门螺杆菌测试仪 |
| --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 1、流畅美观个性化的外型设计； 2、单片机控制，可自动测量、获取数据及处理数据，操作简单方便； 3、探头高压在测量完毕后可自动关断，有效地保护GM管； 4、医院可按自己的要求设计图文并茂的打印模板； 5、带电脑接口，可与局域网连接，信息共享； 6、可保存500例的检测结果，方便查询和打印。 |
| 具体技术参数 | 一、技术性能指标 1、对14C标准源探测效率应≥15%； 2、14C本底的计数率应≤40CPM； 3、仪器连续工作48h后，14C探测效率的相对变化误差应≤30%。 二、仪器参数 仪器原理：电离计数方式 电源电压：AC 220V±22V、（47～51）Hz 安全类型：防触电等级Ⅰ类、Ⅱ类设施类别 使用环境：温度5℃～40℃，相对湿度：≤75% 仪器功率：＜30VA 预热时间：≥30分钟 测量时间：（1）样品测量时间为250S（默认） （2） 标定本义时间为1000S |
| 使用科室 科委会意见 | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）： 日期： |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.