十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 胰岛素泵 |
| --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 产品适用于胰岛素输注治疗的糖尿病患者 |
| 具体技术参数 | - 手机APP管理 可添加血糖记录等信息 - 数据管理 蓝牙连接、 数据下载、数据共享、并生成多种形式治疗报告 - 输注方式 基础输注、临基输注、大剂量输注、方波输注、双波输注 - 基础率分段 24段和48段 - 基础率设置步进量 0.1U/h和0.05U/h - 基础率快设 24段法和6段法双数据库 - 有临时基础率功能、三餐模式功能、大剂量预设功能、大剂量向导计算器 - 大剂量输注速度 可调整，四种脉冲周期：5s、10s、15s、20s - 回顾记录 日总量、基础率、大剂量、排气、报警记录 - 用餐提示 大剂量输注后10min/20min/30min用餐提示 - 测血糖提示 大剂量输注后1h/2h/3h测血糖提示 |
| 使用科室 科委会意见 | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）： 日期： |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.