**十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表**

|  |  |
| --- | --- |
| **申购设备名称** | 电子血压计 ☑国产；□进口；□不限； |
| **设备功能用途描述** | 测量成人血压、脉率和脉搏波波形 |
| **具体技术参数** | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“\*”标出，核心参数限3-5条）  1 测量范围：  血压:0mmHg～300mmHg； 脉率：35 bpm～185 bpm  2 测量精准度:  血压测量精度：±3mmHg；  脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm  100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm  3 测量分辨率:  压力测量分辨率：1mmHg； 脉率测量分辨率：1bpm  4 适用臂围：16cm～43cm  \*5 病例存储容量：≥2000例  \*6 袖带驱动方式：电机自动裹袖带  7 血压计工作模式：智能充气、线性放气  \*8 臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度  \*9 数据联网功能：USB接口、WIFI联网、有线联网、移动网络模块联网 |
| **使用科室**  **科委会意见** | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）：  日期： |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.