附件2

十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 新生儿心电监护仪 | □国产；£进口；£不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | - 新生儿监护仪是一种可以连续24小时监测新生儿生命参数，并可与已知设定值进行比较，如果出现超标可发出警报的装置或系统，检出变化趋势，指出临危情况，供医生应急处理和进行治疗的依据，使并发症减到最少达到缓解并消除病情的目的，以保证新生儿患者安全，提升医疗质量。 |  |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） - *1、配置心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏参数监测。适用于抗运动和抗低灌注的新生儿检查需求。 - *2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，适用于新生儿。 - *3、提供SpO2,PR和灌注指数(PI)参数的实时监测。 - 4、提供新生儿专用可重复使用血氧探头。 - *5、提供CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查。 - *6、标配内置锂电池，插槽式设计，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 - 7、监护仪设计使用年限≥8年。 |  |
| 使用科室 科委会意见 | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）： 日期： |  |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.