**十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表**

|  |  |
| --- | --- |
| **申购设备名称** | 干式化学分析仪 ☑国产；□进口；□不限 |
| **设备功能用途描述** | 根据《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》，需要方便快捷且准确的设备对HB和ALT/AST项目进行检测，HB用于评估计提贫血程度，ALT/AST评估肝功能情况，还可以反映其他组织病变的情况，便于入园入托体检的操作和报告单的发放。 |
| **具体技术参数** | “\*”核心参数：  \*1、方法学：终点法、速率法  2、上样本方式：机内反应模式  \*3、测试速率：约180个测试/小时  \*4、光源：LED  \*5、激发光谱：中心波长：λ=405/550/610nm  6、显示系统：液晶屏  7、结果数据管理：可存储≧50000条，选择结果查询时间区间进行结果管理  8、打印系统：内置热敏打印机  9、通讯硬件接口：USB接口、串口RS232、以太网接口  10、通讯支持：支持LIS连接、电脑连接  11、操作温度：10-30℃  12、操作相对环境湿度：30%-70%  13、电源：AC220V±22V,频率50HZ±1HZ  \*14、通道：6通道。 |
| **使用科室**  **科委会意见** | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）：  日期： |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.