十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） 序号; 技术参数; 招标要求. 1.总体要求. 各个厂家均提供零液氦消耗和光纤平台的高端产品. 2. 磁体系统. 2.1; 磁体类型; 超导磁体. 2.2; 磁场强度; 1.5T. 2.3; 屏蔽方式; 主动屏蔽. 2.4; 抗外界电磁干扰屏蔽技术; 具备. 2.5; 匀场方式; 超导线圈匀场. 2.6; 三维动态匀场; 具备. 2.7; 匀场时间; ≤3秒. 2.8; 5高斯线范围; ≤4.0X2.5 m. 2.9; 高磁场均匀度磁体 (以下4项需全满足) (V-RMS，典型值). 2.9.1; 10 cm DSV; ≤0.01ppm. 2.9.2; 20 cm DSV; ≤0.02ppm. 2.9.3; 30 cm DSV; ≤0.1ppm. *2.9.4; 40 cm DSV; ≤0.3ppm. 2.10; 液氦消耗量; 零消耗. 2.11; 液氦容量; ≥1790升. 2.12; 磁体长度（不含外壳）; ≥160 cm. 2.13; 病人检查通道最窄孔径; 60 cm. *2.14; 磁体重量（含液氦）; ≥5吨. 2.15; 磁体长度（含外壳）; ≥180 cm. 3. 梯度系统. 3.1; 最大单轴梯度场强(非有效值). 3.1.1; 如果是ECO梯度系统，; ≥33mT/m. 3.1.2; 如果是SQ梯度系统，; ≥45mT/m. 3.1.3; 如果是HP梯度系统，; ≥40mT/m. 3.1.4; 如果是ZGV梯度系统; ≥33mT/m. *3.2; 最大单轴梯度切换率(非有效值); ≥120 T/m/s. 3.3; 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到; 满足. 3.4; 最大X、Y、Z轴扫描FOV; ≥50 cm. 3.5; 梯度工作方式; 非共振式. 3.6; 软件降噪技术; 具备. 3.7; 硬件降噪技术; 具备. 3.8; 梯度线圈冷却; 水冷. 3.9; 梯度放大器冷却; 水冷. 3.10; 梯度控制技术; 全数字实时发射接收. 3.11; 工作周期; 100%. 4. 射频系统. 4.1; 射频系统; 光纤射频系统，模数转换器内置于磁体. 4.2; 射频放大器; 固态前放. 4.3; 射频发射功率; ≤14kW. 4.4; 射频发射带宽; ≥600kHz. 4.5; 各通道接收带宽; ≥1MHz. 4.6; 射频接收采样率(Sampling Rate); ≥80MHz. 4.7; 射频线圈扫描自动调谐技术; 具备. 5.射频接收线圈. 5.1; 如果是Tim全身一体化扫描线圈（需满足全身血管扫描需求） 神经血管或头颈联合线圈 小腹部相控阵线圈 全脊柱线圈 外周血管矩阵线圈 柔性关节线圈; 各线圈均需支持并行采集功能并兼容EPI序列 具备 具备，单次扫描覆盖范围≥50cm 具备 具备 具备. 5.2; 如果是拓扑一体化高密度靶线圈则要求： 头颈联合相控阵线圈 大腹部相控阵体表线圈 全脊柱相控阵线圈 柔性关节线圈 专用乳腺线圈; 各线圈均需支持并行采集功能并兼容EPI序列 具备 具备，单次扫描覆盖范围≥50cm 具备 具备 具备. 6. 计算机系统. 6.1; 主计算机CPU; ≥四核. 6.2; CPU个数; ≥4个. 6.3; CPU位数; ≥64位. 6.4; 主频大小; ≥3.5GHz. 6.5; 内存大小; ≥32GB. 6.6; 计算机显示器; ≥24英寸彩色LCD. 6.7; 显示器分辨率; ≥1920×1200. 6.8; 硬盘容量; ≥1TB. 6.9; 数据存储形式; CD/DVD. 6.10; 阵列处理器主频; ≥2.4GHz. 6.11; 阵列处理器内存; ≥48GB. 6.12; 阵列处理器硬盘; ≥400GB. 6.13; 图像存储数(256X256); ≥400,000幅. 6.14; 图像重建速度 (256X256, 100% FOV); ≥25,000幅/秒. 6.15; 超快速计算机处理技术 同步扫描重建功能（扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能）; 具备. 6.16; DICOM3.0接口; 具备. 7. 系统后处理功能. 7.1; 3D后处理; 具备. 7.2; MPR后处理; 具备. 7.3; SSD后处理; 具备. 7.4; MIP后处理; 具备. 7.5; 图像回放软件; 具备. 7.6; 图像评价软件; 具备. 7.7; 实时互动重建; 具备. 7.8; t-test定量分析; 具备. 7.9; ADC-map; 具备. 7.10; T1，T2值计算; 具备. 7.11; 时间信号曲线; 具备. 7.12; 图像减影、叠加; 具备. 8. 检查环境. 8.1; 扫描床最大承重 （垂直运动状态下）; ≥150Kg. 8.2; 扫描床移动精度; ≤1mm. *8.3; 床旁控制系统; 双侧. 8.4; 最低床位; ≤49cm. 8.5; 检查床最大床速; ≥10cm/s. 8.6; 检查床最大水平移动范围; ≥230cm. 8.7; 自动步进扫描床; 具备. 8.8; 生理信号显示; 具备. 8.9; 紧急制动系统; 具备. 8.10; VCG心电门控; 具备. 8.11; 呼吸门控; 具备. 8.12; 流程优化技术. 8.12.1; 头部流程优化技术; 具备，DOT Brain或 Ready Brain或SmartExam. 8.12.2; 腹部流程优化技术; 具备，DOT或者APx技术. 8.12.3; 脊柱流程优化技术; 具备，DOT或者EPA技术. 8.12.4; 智能一键后处理技术; 具备. 9. 后处理接口. 9.1; 软件控制照相; 具备. 9.2; 激光相机接口; 具备. 9.3; 远程维修遥控; 具备. 9.4; DICOM发送/接收; 具备. 9.5; DICOM查询/检索; 具备. 9.6; DICOM基本打印; 具备. 9.7; 图像传输速度; 1GB/秒. 10. 扫描参数. 10.1; 最小二维层厚; ≤0.5mm. 10.2; 最小三维层厚; ≤0.1mm. 10.3; 最大采集矩阵; ≥1024×1024. 10.4; 弥散加权B值; ≥10000. 10.5; EPI 最短TR (128x128); ≤5.5ms. 10.6; EPI 最短TE (128x128); ≤1.5 ms. 10.7; EPI 最短TR (256x256); ≤5.5 ms. 10.8; EPI 最短TE (256x256); ≤1.7 ms. 10.9; 最大扫描视野; ≥50cm. 10.10; 最小扫描视野; ≤1cm. 10.11; FSE最大回波链长度; ≥264. 10.12; EPI最大因子; ≥512. 11. 扫描序列. 11.1; 自旋回波(SE). 11.1.1; 自旋回波序列; 具备. 11.1.2; 2D/3D FSE; 具备. 11.1.3; FSE回波分享; 具备. 11.1.4; 三维FSE序列; 具备. 11.1.5; 单次激发FSE; 具备. 11.1.6; 脂肪抑制序列; 具备. 11.1.7; 频率脂肪抑制; 具备. 11.1.8; 水抑制序列; 具备. 11.2; 反转恢复（IR）. 11.2.1; 常规IR序列; 具备. 11.2.2; 快速IR 序列 (水/脂抑制技术); 具备. 11.2.3; 水抑制( FLAIR); 具备. 11.2.4; 单次激发快速反转恢复序列; 具备. 11.3; 梯度回波(GRE). 11.3.1; 多层面梯度回波; 具备. 11.3.2; 3D梯度回波; 具备. 11.3.3; 亚秒T1加权(2D/3D); 具备. 11.3.4; 亚秒T2加权(2D/3D); 具备. 11.3.5; 去除剩余磁化梯度回波技术; 具备. 11.3.6; 利用剩余磁化梯度回波技术; 具备. 11.3.7; 重T2 加权高对比序列; 具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE. 11.4; 平面回波(EPI). 11.4.1; 单次激发EPI; 具备. 11.4.2; 自旋回波EPI; 具备. 11.4.3; 梯度回波EPI; 具备. 11.4.4; 反转EPI; 具备. 11.5; 小视野DWI; 具备. 12. 高级应用技术. 12.1; 体部成像. 12.1.1; 肝脏动态增强; 具备，3D VIBE或LAVA或4D THRIVE. 12.1.2; 全身弥散成像软件包; 具备. 12.1.3; 同相位/去相位水脂分离技术; 具备，DIXON 或3D Dual Echo. 12.1.4; 呼吸导航技术; 具备. 12.1.5; 磁共振胰胆管造影; 具备. 12.1.6; 磁共振尿路造影; 具备. 12.1.7; 磁共振椎管造影; 具备. 12.2; 神经成像. 12.2.1; ASL不打药全脑灌注功能; 具备. 12.2.1.1; Spiral K空间填充; 具备. 12.2.1.2; 连续性RF脉冲标记; 具备. 12.2.1.3; ASL定量后处理分析软件; 具备. *12.2.1.4; ASL功能的FDA或CE权威认证文件; 具备. 12.2.2; 高分辨率颈髓成像; 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE. 12.2.3; 高分辨率内耳三维成像; 具备. 12.2.4; 全脊柱成像; 具备. 12.2.5; 全中枢神经系统成像; 具备，使用一体化线圈或专用线圈. 12.3; 弥散成像. 12.3.1; 各向同性采集; 具备. 12.3.2; 各向异性采集; 具备. 12.3.3; ADC值测量; 具备. 12.3.4; ADC-map彩图; 具备. 12.3.5; 体部脏器弥散; 具备. 12.4; 灌注成像. 12.4.1; 灌注成像技术; 具备. 12.4.2; rCBV分析; 具备. 12.4.3; TTP分析; 具备. 12.4.4; MTT分析; 具备. 12.4.5; 负积分图; 具备. 12.4.6; 检索图; 具备. 12.4.7; 时间信号曲线; 具备. 12.4.8; 彩色显示; 具备. 12.5; 血管成像. 12.5.1; 2D/3D TOF法技术; 具备. 12.5.2; 连续多层3D时飞法(TOF)技术; 具备. 12.5.3; 门控2D血管; 具备. 12.5.4; 2D/3D相位对比法技术; 具备. 12.5.5; 增强对比MRA; 具备. 12.5.6; 智能造影剂跟踪技术; 具备，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track. 12.5.7; 门静脉成像技术; 具备. 12.5.8; 自动移床MRA; 具备. 12.5.9; 磁化转移(MTC); 具备. 12.5.10; 动静脉分离技术; 具备. 12.5.11; 最大强度投影; 具备. 12.5.12; 多层面重建; 具备. 12.5.13; 曲面重建; 具备. 12.5.14; 电影回放; 具备. 12.6; 心脏成像. 12.6.1; 常规形态学成像; 具备. 12.6.2; 快速梯度回波/快速心脏采集; 具备. 12.6.3; 黑血技术，包括脂肪抑制黑血技; 具备. 12.6.4; 亮血技术; 具备. 12.6.5; 心电触发; 具备. 12.6.6; 二维/三维多相位成像; 具备. 12.6.7; 快速心脏电影; 具备. 12.7; 肿瘤成像. 12.7.1; 专用肿瘤检测序列; 具备. 12.7.2; 类PET成像功能; 具备. 12.8; 乳腺成像. 12.8.1; 乳腺动态增强; 具备. 12.8.2; 乳腺波谱成像; 具备. 12.9; 儿童成像. 12.9.1; 专属儿童扫描序列设置; 具备. 12.9.2; 可选择低SAR值安全扫描; 具备. 13. 并行采集技术. 13.1; 基于图像算法; 具备，mSENSE或ASSET或SENSE. 13.2; 并行采集加速因子; ≥4. 13.3; 自动校准技术; 具备. 14. 伪影校正技术. 14.1; 流体补偿; 具备. 14.2; 呼吸补偿; 具备. 14.3; 卷积伪影去除; 具备. 14.4; 前瞻性运动伪影校正; 具备. 14.5; 回顾性运动伪影校正; 具备. 15. 其他技术参数要求. 15.1; 自动和手动滤波; 具备. 15.2; 实时交互式成像; 具备. 15.3; 三维定位系统; 具备. 15.4; 频率编码方向扩大采集; 具备. 15.5; 相位编码方向扩大采集; 具备. 15.6; 预饱和技术; 具备. 15.7; 饱和带数目; ≥6. 15.8; 脂肪饱和技术; 具备. 15.9; 水饱和技术; 具备. 15.10; 水激发技术; 具备. 15.11; 偏中心扫描技术; 具备. 15.12; 扫描暂停技术; 具备. 15.13; 可变带宽技术; 具备. 15.14; 可变k空间填充; 具备. 15.15; 非/对称回波; 具备. 15.16; 信噪比指示器; 具备. 15.17; 优化反转角技术; 具备. 15.18; 线圈灵敏度校正; 具备. 15.19; 神经高分辨成像; 具备. 15.20; 磁共振实时定位; 具备. 15.21; 磁共振实时透视; 具备. 15.22; 交互式参数改变; 具备. 15.23; 扫描参数顾问; 具备. 15.24; 恒定信号技术; 具备. 16; 附属设备. 16.1; 校正用标准水模; 具备. 16.2; 水冷机; 具备. 16.3; 独立原厂后处理工作站; 具备. 16.4; 机房屏蔽工程; 具备. *16.5; 高压注射器(进口); 具备. 16.6; 防磁转运床; 具备. 16.7; 防磁转运轮椅; 具备. 16.8; 线圈柜; 具备. *16.9; 铁磁探测系统(双柱）; 具备. 16.10; 室内外监视系统; 具备. 16.11; UPS电源; 具备. 16.12; 电源稳压器; 具备. |
| --- | --- |