附件1

十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

- *1. 12.1寸LED彩色屏，显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、血氧饱和度、血氧饱和度/吸入氧浓度、氧饱和度指数、氧浓度与平均压乘积，有图形显示 - 2. 电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21% - 100% ，精度±3% - 3. 氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，氧传感器自动校准 - 4. 压力发生器,提供近鼻端压力监测 - *5.气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC NCPAP模式：气道压力值：1cmH2O-15cmH2O 窒息唤醒2cmH2O-20cmH2O，窒息时间：OFF，1 s – 60 s - 6. NIPPV模式 呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O 吸气压力Pinsp：2cmH2O-20cmH2O 呼吸频率：1bpm-120bpm 吸气时间：0.1s-15s - 7. SNIPPV模式 呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O 吸气压力Pinp：2cmH2O-20cmH2O 呼吸频率：1bpm-120bpm 吸气时间：0.1s-15s 后备频率：1bpm-120bpm - 8. HFNC高流量氧疗模式 流量0.5L/min-20L/min可调，具有压力监测功能 - *9.有增氧功能 通气持续时间可调，最长时间120s，增氧氧浓度22%-100%连续可调 - 10.报警 具有手动/自动设置报警上下限功能,提供证明文件。 - 11.数据存储：可以显示至少连续120小时的趋势数据，系统最多存储 10000 条事件日志 - 12.空压机，工作噪音≤45dB(A)。