附件2

十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 非接触式眼压计 |
| --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 适用于儿童及成人眼压测量。 |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） 1、类型：非接触型 2、测量范围：0-60mmHg，30mm/60mm间自动切换 3、测量模式：全自动/自动/手动 *4、全自动模式：自动对焦、自动测量、自动打印智能一体化，可一键完成双眼检查，无需病人移动 5. 具有自动眼球跟踪技术 6、工作距离：11mm 7、左右眼切换：自动 *8、下巴托调节方式：电动调节 *9、固视系统:：具有内外固视灯 10、安全系统：具有电子自动止动系统 11、出错视频提示：有 *12、高眼压警告提示：有 13、移动范围：前后：≥40mm ；左右：≥90mm；上下：≥30mm *14. 精确度：0.1mmHg 15、打印：热敏打印 自动切纸 纸宽58mm 16、数据接口：USB ；RS-232C ；LAN 17、显示器：彩色液晶屏；可倾斜 18、显示时限：5'/10'/15'/关闭 4档 |
| 使用科室 科委会意见 | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）： 日期： |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.