十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 新生儿二合一暖箱 | ☑国产；£进口；£不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 多功能婴儿培养箱是Ш级新生儿病房即新生儿重症监护室的基础生命监测设备，具有培养箱工作模式和保暖台两种可相互转换的工作模式，保障患儿在各种环境下的体温维持。尤其在患者需要抢救护理时，可以直接在本机上操作处理完成，不需要移动患者提高救治成功率、降低感染风险，保证新生儿患者安全，提升医疗质量。 |  |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） 主要技术参数: *1.工作模式: 培养箱工作模式和保暖台工作模式，可相互转换； *2.培养箱模式下具有温度、湿度、氧浓度控制功能； *3.产品具有自检功能，多种故障报警提示； - *4.床下可放置X光射线拍片盒； - *5.婴儿床倾斜角度无级可调功能； - 6.具备称重功能 - 7.婴儿床360度双向旋转； - 8.具有整机高度调节功能； 培养箱工作模式下的性能指标 1.培养箱控温方式：箱温和肤温两种温度控制 2.箱温控制范围: 25℃～37℃ （跨越模式37～39℃） 3.皮肤温度控制范围: 34℃～37℃（跨越模式37～38℃） 4.箱温和肤温显示温度范围: 5～65℃ 5.升温时间: ≤40min 6.湿度显示范围: 0%RH～99%RH 7.湿度控制精度: ±5%RH内 8.氧浓度显示范围: 0%～99%O2 9.氧浓度设定范围: 20%～60%O2 10.氧浓度显示精度: ±2%O2（设置值为25%及以下）,±3%O2（设置值为25%以上） 11.重量显示精度: ±1% 内 保暖台工作模式下的性能指标 1.保暖台控温方式：预热、手控、肤温三种控制 2.肤温控温范围：32℃～37.5℃； 3.肤温显示范围：5℃～65℃ 4.控温精度：≤0.5℃； 5.床面温度均匀性：≤2℃ 6.故障报警：断电、风机、传感器、偏差、箱蓬、超温、水箱放置错误、缺水、设置、检查和系统等 |  |