十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 全自动血液分析仪 | R国产；£进口；£不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 用于临床血液分析、超敏CRP检测 |  |
| 具体技术参数 | - 主机左右侧门与墙壁保留空间﹥100cm，主机后板与墙壁保留空间﹥50cm。 - 保证操作台面以及主机下方有足够的空间放置稀释液和废液桶。 - 稀释液相对主机高度要求在1米以内，溶血剂与主机放置在同一水平或者低于主机高度不超过850mm。 - 安装台面至少能承受80Kg重量。 - 主机必须在良好的接地条件下使用。 - 开启主机羟务必确认输入电压符合仪器要求。 - 主机电压100V—240V，输入功率≦550VA,，频率50HZ—60HZ。 - 工作温度范围15—30℃，工作湿度30—85%，工作大气压力70—106KPa。 - 环境应可能无尘、无机械振动、无污染、无大噪音和电源干扰。 - 远离强电磁干扰源，不要靠近电刷源电机，闪烁荧光灯和经常开关的电接触性设备。 - 避免阳光直射或置于热原及风原前。 - 在室内使用，选择通风良好的位置，不要将主机放置在斜面上，具有良好的接地环境。 |  |